台州市配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

老视成镜：执行标准为GB/T 13511.3-2019时，每批次产品抽取4副，其中2副为检验样品，2副为备用样品；执行标准为GB 13511.1-2011时，每批次产品抽取2副，其中1副为检验样品，1副为备用样品。

定配眼镜：抽取样品2副，其中1副为检验样品，另1副作为备用样品，该检验样品和备用样品应同时包含球镜顶焦度和柱镜顶焦度，且其球镜顶焦度范围为：±4.00D～±8.00D；柱镜顶焦度范围为：±1.00D～±2.00D。

- 2 检验依据

- 表1  明示执行标准为GB 13511.1-2011的老视成镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 型号、顶焦度、光学中心水平距离 | GB13511.1-2011 |
| 2 | 顶焦度偏差 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB13511.1-2011 |
|  |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） |  |
|  |  | 柱镜顶焦度偏差 |  |
| 3 | 光学中心水平距离偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心垂直互差 |  | GB13511.1-2011 |
| 6 | 两镜片顶焦度互差 |  | GB13511.1-2011 |
| 7 | 镜片的材料和表面的质量 |  | GB13511.1-2011 |
| 8 | 装配质量 | 两镜片材料的色泽 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 金属框架眼镜锁接管的间隙 |  |
|  |  | 镜片与镜圈的几何形状 |  |
|  |  | 整形要求 |  |
|  |  | 外观 |  |
| 9 | 镜架外观质量 |  | GB13511.1-2011 |
| 10 | 透射比要求 | 可见光谱区的透射比 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 左片和右片的光透射比相对偏差 |  |

表2   明示执行标准为GB/T 13511.3-2019的老视成镜

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 标记 | 镜架上至少应永久标记以下信息：a)制造商或供应商的名称或商标；b）制造商标称的球镜顶焦度。 | GB/T13511.3-2019 |
|  |  | 标识 | 制造商应在镜架或标贴、标签、吊牌、说明书上标注以下信息：a）产品名称、型号、制造商或供应商名称和地址；执行标准及合格证、出厂日期或生产批号；b）光学中心水平距离；c）不适合驾驶和行路用的警示标记；d）警告语。 | GB/T13511.3-2019 |
| 2 | 顶焦度偏差 | 球镜顶焦度偏差 （主子午面一） |  | GB/T13511.3-2019 |
|  |  | 球镜顶焦度偏差 （主子午面二） |  |  |
|  |  | 柱镜顶焦度偏差 |  |  |
| 3 | 镜片的材料和表面质量 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 4 | 镜片的光透射比性能 |  | 分类 | GB/T13511.3-2019 |
|  |  |  | 透射比 |  |
|  |  |  | 左片和右片的光透射比相对偏差 |  |
| 5 | 镜架外观质量 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 6 | 镜架的阻燃性 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 7 | 镜片夹持力 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 8 | 镜片和镜圈的几何形状 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 9 | 顶焦度范围 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 10 | 两镜片顶焦度互差 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 11 | 光学中心水平偏差 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 12 | 光学中心单侧水平偏差 |  |  | GB/T13511.3-2019 |
| 13 | 光学中心垂直互差 |  |  | GB/T13511.3-2019 |

- 表3明示执行标准为GB13511.1-2011的定配眼镜

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 产品名称、生产厂厂名、厂址；产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 顶焦度值、轴位、瞳距 | GB13511.1-2011 |
| 2 | 顶焦度偏差 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB13511.1-2011 |
|  |  | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） |  |
|  |  | 柱镜顶焦度偏差 |  |
| 3 | 树脂片基准点厚度 |  | GB13511.1-2011 |
| 4 | 厚度偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 6 | 水平光学中心与眼瞳单侧偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 7 | 光学中心垂直互差 |  | GB13511.1-2011 |
| 8 | 柱镜轴位方向偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 9 | 处方棱镜度偏差 |  | GB13511.1-2011 |
| 10 | 镜片的材料和表面的质量 |  | GB13511.1-2011 |
| 11 | 装配 质量 | 两镜片材料的色泽 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 金属框架眼镜锁接管的间隙 |  |
|  |  | 镜片与镜圈的几何形状 |  |
|  |  | 整形要求 |  |
|  |  | 外观 |  |
| 12 | 镜架外观质量 |  | GB13511.1-2011 |
| 13 | 透射比要求 | 可见光谱区的透射比 | GB13511.1-2011 |
|  |  | 左片和右片的光透射比相对偏差 |  |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011     配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB/T 13511.3-2019   配装眼镜 第3部分：单光老视成镜

QB/T 2506-2017     眼镜镜片 光学树脂镜片

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。